## кз
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
№ | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Жалпы сомасы
1 | Ұстау | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толықтыру, жаңғырту және жете жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтауыштар сатып алынады хирургиялық электрлік құрылғының тұтқасы травматологиялық (ұсақ және басқа буындардың хирургиясы) және басқа хирургиялық операцияларға арналуы тиіс. Батарея (литий-ион) түрі болуы керек. Тұтқа әртүрлі типтегі саптамалармен үйлесімді модульдік типте болуы керек: ара, бұрғылау, ример, бор, спиц өткізгіштер. Адаптерлерді қосу/ажырату Жылдам босату түрі болуы керек және орнату құралын пайдалануды қажет етпеуі керек. Биоинертті медициналық пластиктен және тот баспайтын қорытпалардан жасалуы керек. Екі перне және "қосу/өшіру"режимінің қосқышы болуы керек. Құлыптау режимдері болуы керек, тек алға және барлық функциялар жұмыс істейтін режим: алға, артқа және алға. Майлауды қажет етпейтін жабық типтегі герметикалық қуат жүйесі болуы керек. Бұрғылау режиміндегі максималды жылдамдық кемінде 1330 айн/мин, бұрғылау режимінде - кемінде 330 айн/мин, аралау режимінде - 23000 цикл/мин болуы керек.жүйенің қуатын Li-ion аккумуляторы жүзеге асырады, оны жүктеу/ауыстыру батарея корпусының көмегімен асептикалық жағдайда жүзеге асырылады. Тұтқаның салмағы 630 г-нан аспайды, ротордағы каналдың диаметрі 3.2 мм-ден аспайды. өлшемдері 121 x 141.5 x 40 мм - ден аспайды.стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. Пайдалану, жуу және зарарсыздандыру қағидалары жиынтықта қоса берілген нұсқаулықта көрсетілуге тиіс. | дана | 1 | 2758040.56 | 2758040.56
2 | Литий-ионды батарея корпусы | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толықтыру, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтауыштар сатып алынады аккумулятор корпусы хирургиялық электрлік құрылғыға арналуы тиіс. Стерильді емес батареяны операциялық өрістің стерильді аймағында пайдалануға мүмкіндік беруі керек. Батарея түйреуіштері және жоғарғы жағында тұтқадан корпусты алу механизмі болуы керек. Батарея бөлігінен және топсадағы қысқыш механизмі бар қақпақтан тұруы керек. Қақпақта оқшаулау және ылғалдан қорғау үшін тығыздағыш болуы керек. Габариттік өлшемдері артық болмауы тиіс 95.7*79.5*73.3 ММ. стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 488690.4 | 488690.4
3 | Трансферттік Пластина | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтауыштар сатып алынады трансферттік Пластина стерильді емес аккумуляторды хирургиялық электрлік құрылғының жұмыс бөліктерінің стерильді жай-күйін бұзбай стерильді корпусқа орнатуға арналуы тиіс. Орнату және алу үшін тұтқасы болуы керек. Батарея корпусына сырғып, корпустың сыртқы бетінің батареямен жанасуын болдырмау керек. Габариттік өлшемдері артық болмауы тиіс 142.2*107.45*38.55 ММ. стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 63934.64 | 63934.64
4 | Тұтқаға литий-ионды батарея | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және қайта жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған компоненттер сатып алынады.батарея хирургиялық электрлік құрылғыға арналуы тиіс. Литий-ион түрі болуы керек. Байланыс тобы болуы керек. Күй индикаторы болуы керек және оны нақты уақытта көрсетуі керек. Корпустан шығаруға арналған тұтқасы болуы керек. Кем дегенде 2000mAh сыйымдылығы болуы керек. | дана | 1 | 321179.76 | 321179.76
5 | Литий-ионды батареяларды зарядтау станциясы | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және қайта жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған компоненттер сатып алынады.зарядтау станциясы литий-ионды аккумуляторларға арналуы тиіс. Зарядтағышқа электр энергиясын беру үшін алынбалы электрмен жабдықтау кабелі болуы тиіс. Артқы жағында қуат кернеуінің кіріс коннекторы, екінші зарядтағышты қолданыстағы зарядтағышқа қосу үшін қуат кернеуінің Шығыс коннекторы және қосқыш болуы керек. Аллен кілті болуы керек. Әр түрлі типтегі зарядтау бөліктерін қосу үшін қақпағы ажыратылатын кемінде 4 ұяшық болуы керек. Алдыңғы панельде батареяны таңдау және көрсету үшін қолданылатын сенсорлық экран (жарықтандырылған СКД) болуы керек зарядтау күйі, сондай-ақ батареяның функционалды күйіне қатысты күй, ескерту және ескерту шамдары бар. Бір уақытта кем дегенде 4 батареяны зарядтауға мүмкіндік беруі керек. Қуат кем дегенде 250 Вт болуы керек. Ылғалдан қорғау дәрежесі IP30-дан жаман емес. Өлшемі 330х280х100 мм-ден аспауы керек, салмағы 2650 г-нан аспауы керек. | дана | 1 | 2153533.36 | 2153533.36
6 | Литий-ионды аккумуляторларды зарядтау бөлімі | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және қайта жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған компоненттер сатып алынады.зарядтау бөлімі литий-ионды аккумуляторларға арналуы тиіс. Зарядтағыштың ұяшығына қосылу үшін бағыттаушы құлақшалары болуы керек. Батареяны зарядтау кезінде дұрыс орналастыру үшін бағыттаушы көрсеткі болуы керек. Зарядтау станциясының корпусына бекіту үшін бұрандалы және резеңке шайба болуы керек. | дана | 1 | 245569.28 | 245569.28
7 | Автоклав себеті | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтауыштар сатып алынады себет зарарсыздандыру және сақтау кезінде хирургиялық электрлік құрылғының компоненттерін орналастыруға және бекітуге арналуы тиіс. Ол корпустан, қақпақтан және саптамалар мен адаптерлерге арналған науадан тұруы керек. Барлық беттерде перфорация болуы керек. Тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек. Стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 831244.48 | 831244.48
8 | Сагиттальды араға арналған саптама | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толық жинақтау, жаңғырту және қайта жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтар сатып алынады сагиттальді араға арналған саптама сагиттальді араның жүзін тұтқаға қосуға арналған болуы тиіс. Құрал-саймандарды пайдаланбай тұтқаға қозғалыссыз бекітілуі керек және аралау пышағын орнату құралдарын пайдаланбай бекітуге мүмкіндік беруі керек. Әр түрлі мөлшердегі пышақтармен жұмыс істеуге мүмкіндік беруі керек. Максималды жылдамдық кем дегенде 23000 колба/мин болуы керек.Тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек. Стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 1095645.76 | 1095645.76
9 | Бұрғылауға арналған Jacobs картриджі, гибридті: 0-5. 0 мм | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толықтыру, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған компоненттер сатып алынады.бұрғылауға арналған Патрон жұмыс құралын тұтқаға қосуға арналған болуы керек. Құралдарды пайдаланбай тұтқаға қозғалыссыз бекітілуі керек және жұмыс құралын орнату құралымен де, онсыз да бекітуге мүмкіндік беруі керек. Джейкобс сияқты механизм болуы керек. Максималды жылдамдық кем дегенде 1330 айн/мин болуы керек.біліктің диаметрі 5.0 мм-ден аспайтын жұмыс құралын бекітуге мүмкіндік беруі керек. Тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 604507.2 | 604507.2
10 | Тоқылған инелерге арналған өткізгіш саптама: 0-3. 2 мм | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толықтыру, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған жиынтықтауыштар сатып алынады. Құрал-саймандарды пайдаланбай тұтқаға қозғалыссыз бекітілуі және жұмыс құралын орнату құралдарын пайдаланбай бекітуге мүмкіндік беруі тиіс. Диаметрі 0-ден 3.2 мм-ге дейінгі аралықта инелермен жұмыс істеуге арналған болуы керек. Максималды жылдамдық кем дегенде 1330 айн/мин болуы керек.тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 869002.64 | 869002.64
11 | Римерге арналған Jacobs картриджі, гибридті 0 -7.4 мм | Операция бөлмесінде орнатылған және артроскопиялық операциялар кезінде қолданылатын Arthrex бейнеэндоскопиялық бейнелеу жүйесін толықтыру, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін артроскопия мен жарақатқа арналған күштік жабдыққа арналған компоненттер сатып алынады.Патрон жұмыс құралын тұтқаға қосуға арналған болуы керек. Құралдарды пайдаланбай тұтқаға қозғалыссыз бекітілуі керек және жұмыс құралын орнату құралымен де, онсыз да бекітуге мүмкіндік беруі керек. Джейкобс сияқты механизм болуы керек. Максималды жылдамдық кемінде 330 айн/мин болуы керек. Диаметрі 7.4 мм-ден аспайтын жұмыс құралын бекітуге мүмкіндік беруі керек.Тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Стерилизацияның ұсынылатын әдісі-стандартты режимдерде автоклавта бумен зарарсыздандыру. | дана | 1 | 658178.4 | 658178.4
12 | Жабдыққа арналған алдыңғы сегментті хирургия жинағы офтальмологиялық хирургиялық жүйе Constellation Vision system | Жабдыққа арналған алдыңғы сегментті хирургия жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көздің алдыңғы сегментіндегі катаракта үшін біріктірілген процедураларға арналған бір реттік офтальмологиялық жинақ. Құрамы: мәжбүрлі инфузия жүйесі, автоматты клапанды инфузиялық жүйе, суару-аспирациялық түтік, қосымша аспирациялық түтік, стерильді монитор жапсырмасы, сынақ камерасы, ұштарға арналған кілт және/А, суару жеңі. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 22 | 15964.4 | 351216.8
13 | Жабдыққа арналған артқы сегментті хирургия жинағы офтальмологиялық хирургиялық жүйе Constellation Vision system | Жабдыққа арналған артқы сегментті хирургия жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көздің артқы сегментіндегі артқы витректомия бойынша біріктірілген процедураларға арналған бір реттік офтальмологиялық жинақ. Құрамы: 25+g витреотомы, сұйықтық жинауға арналған кассета/қап, 25+G эндокулярлық сәулелендіргіш, инфузиялық канюля, мәжбүрлі инфузия жүйесі, автоматты клапан инфузиялық жүйесі, суару-аспирациялық түтік, қосымша аспирациялық түтік. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 198485 | 793940
14 | Жиынтық жүйеден кіру жүйесі офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі | Жиынтық жүйеден кіру жүйесі офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көздің артқы бөлігіндегі офтальмологиялық хирургиялық Constellation vision system жүйесіне біріктірілген процедураларға арналған бір реттік офтальмологиялық жинақ. Жаңа edgeplus технологиясымен жасалған 25 га және ұзындығы 4 мм клапандары бар үш трокар пышақ пен канюля жинағы, бұл кесудің жақсы тығыздалуына және аз жарақаттануына мүмкіндік береді. Витреоретинальды араласу кезінде склерадағы кесулерді орындауға арналған. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 23647 | 94588
15 | Жабдыққа арналған аралас хирургия жиынтығы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі | Жабдыққа арналған аралас хирургия жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көздің артқы бөлігіндегі артқы витректомия бойынша біріктірілген процедураларға және көздің алдыңғы бөлігіндегі катаракта үшін біріктірілген процедураларға арналған бір реттік офтальмологиялық жинақ. Құрамы: 25+g витреотомы, сұйықтық жинауға арналған кассета/қап, 25+G эндокулярлық сәулелендіргіш, инфузиялық канюля, мәжбүрлі инфузия жүйесі, автоматты клапан инфузиялық жүйесі, суару-аспирациялық түтік, қосымша аспирациялық түтік. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 145177.6 | 580710.4
16 | Тұтқыр сұйықтықтарды енгізу жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі (Viscous Fluid Control | Жабдыққа арналған тұтқыр сұйықтықтарды енгізу жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көздің артқы бөлігінде жұмыс істеу үшін қолданылады. Бұл жүйенің ажырамас бөлігі. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 116779.8 | 467119.2
17 | Диатермия зонды бір реттік офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі | Диатермия зонды бір реттік офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесі-көзішілік Офтальмология операциялары кезінде диатермиялық процедураларды жүргізуге арналған. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 3 | 26536 | 79608
18 | Жиынтықтан эндолазерлі зондтар CONSTELLATION Vision офтальмологиялық жүйесі | Көз торының лазерлік фотокоагуляциясын жүргізуге арналған 25g лазерлік эндозондтардың бір реттік офтальмологиялық жинағы офтальмологиялық хирургиялық Constellation Vision system жүйесіне жиынтықта. Жоғары дәлдіктегі орталықтандырылған талшық, керемет тактильді сезімталдығы бар эргономикалық пластикалық тұтқа, стерильді. бір рет қолдану. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 81641 | 326564
19 | Силикон майы 5700, фл. 10 мл. | Сәйкестік (ir спектроскопиясы) стандартқа сәйкес келеді тұтқырлық 5000 - 5700 mPa.s(SST) (santistox) меншікті салмағы 0.96 - 0.98 г / см 3 сыну көрсеткіші 1.4030 -1.4050 құбылмалылық 0-0.1% Полидисперстілік 1.0-2.3 si-oh соңғы топтарының мазмұны 0 - 100 ppm меншікті кедергісі 1.0-200 x 1015 Ом x см енгізу құрылғысының түрі шыны шприц, көлемі 10 м. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - паспорт,өндірушіден шыққан сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 4 | 43870 | 175480
20 | Перфтор ерітіндісі , ЖТ. 7мл | Кинематикалық тұтқырлық (25oc кезінде) 2,9 сСт Үлес салмағы (25oc кезінде) 1.908-1.960 г / см 3 Сыну индексі (20o C кезінде) 1.313-1.315 Қайнау температурасы 140.4 oC-142.4 oC Қаныққан бу қысымы (37oc кезінде) 12.5 мм.сын. бағ.ст Беттік керілу 0.0193 Н / м Фазааралық кернеу 0.0578 Н / м Оттегі үшін газдардың ерігіштігі (37oc кезінде) 45 айн. % Көмірқышқыл газы үшін газдардың ерігіштігі (37 o C кезінде)134 айн. % Молекулалық салмағы 462 Қаптама түрі көлемі 7 мл шыны құты. өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт,сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 1 | 44078.65 | 44078.65
21 | Тұтқалар: Infiniti Vision жүйесінен суару | Кеңестер: суару / аспирация туралы Infiniti vision офтальмологиялық жүйесі Infiniti vision офтальмологиялық жүйесіне ауыстырылатын бір реттік шығыс компоненттері болуы және жұмыс процесінде пайдаланылуы тиіс. Суару/аспирацияға арналған силикон ұшы 45 градус, 0,3 мм қисық болуы керек | орау | 3 | 117700 | 353100
22 | Centurion Vision system жүйесінен ағындарды басқарудың белсенді жүйелері (блоктары) (6 дана пакет) | Ағындарды басқарудың белсенді жүйелері (блоктары) офтальмологиялық хирургиялық Centurion Vision жүйесі, Centurion vision офтальмологиялық жүйесіне ауыстырылатын бір реттік шығыс компоненттері болуы және жұмыс процесінде пайдаланылуы тиіс. BSS суару ерітіндісін тұтқаға жеткізуді реттеу, қалдықтарды ұшынан сору, суару қысымын және аспирацияны бақылау және қалдықтарды одан әрі кәдеге жарату үшін мөрленген сұйықтық жинау қапшығына жинау арқылы қажетті көзішілік қысымды (ВГД) жасау үшін пайдалану керек. Бұл біртұтас қондырғы Қатты Пластикалық сұйықтық камерасынан, жанаспайтын қысым/вакуум сенсорынан, сұйықтық жинайтын дренаждық қапшықтан, суару сұйықтығын басқару желісінен, аспирациялық сұйықтықты басқару желісінен, тұтқаға қосылу үшін суару және аспирациялық түтіктерден тұруы керек. | орау | 4 | 321000 | 1284000
23 | Пластикалық қаптамадағы стерильді көзішілік суару ерітіндісі 500 мл | Әрбір мл құрамында кемінде 0,64% натрий хлориді, 0,075% кем емес калий хлориді, 0,048% кем емес кальций хлориді дигидраты, 0,03% кем емес магний хлориді гексагидраты, 0,39% кем емес натрий ацетаты тригидраты, 0,17% кем емес натрий дигидратацитраты, каустикалық натрий және/ немесе тұз қышқылы (РН жеткізу үшін) және инъекцияға арналған су. Стерильді көзішілік суару BSS ерітіндісі көзден тыс және көзішілік суару үшін стерильді теңдестірілген тұзды ерітінді болуы керек. Көзішілік қысымды бақылау жүйесін калибрлеу және реттеу үшін қолданылуы керек. Көздің алдыңғы бөлігінде хирургиялық процедураларды жүргізу кезінде қолданылуы керек. Ерітінді офтальмологиялық хирургиялық CENTURION жүйесімен үйлесімді болуы керек. | орау | 3 | 6420 | 19260
24 | Centurion Vision system жүйесінен ағындарды басқарудың гравитациялық жүйелері (блоктары) | Ағындарды басқарудың гравитациялық жүйелері (блоктары) офтальмологиялық хирургиялық Centurion vision System жүйесі Centurion vision офтальмологиялық жүйесіне ауыстырылатын бір реттік шығын компоненттері болуы және жұмыс процесінде пайдаланылуы тиіс. Сұйық модульге орнатылған кезде жүйенің түрі автоматты түрде анықталуы керек. Жүйені консольдің сұйық модуліне орнатқан кезде, қосқыштардың барлық қажетті гидравликалық қосылыстары автоматты түрде жасалуы керек, бұл хирургияны оңай және жылдам орнатуға ықпал етеді. Жүйе Centurion консолі мен хирургиялық ұшы арасындағы интерфейс болуы керек. Гравитациялық сұйықтық жүйесі (Gravity Fluidics) электрлік инфузиялық тіреуішпен сұйықтықты басқару үшін қолданылуы керек | орау | 5 | 310300 | 1551500
Итого | [5 empty] | 16210691.53
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## Лист1
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Рукоятка | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Рукоятка устройства хирургического электрического должна быть предназначена для травматологических (хирургия мелких и других суставов) и других хирургических операций. Должна быть аккумуляторного (литий-ионный) типа. Рукоятка должна быть модульного типа, совместимая с насадками различного типа: пила, дрель, ример, бор, проводники спиц. Присоединение/отсоединение адаптеров должно быть быстросъемного типа и не должно требовать использования установочного инструмента. Должна быть изготовлена из биоинертного медицинского пластика и нержавеющих сплавов. Должна иметь две клавиши и переключатель режима "вкл/выкл". Должна иметь режимы блокировка, только вперед и режим в котором работают все функции: вперед, назад и возвратно-поступательное движение. Должна иметь герметичную силовую систему, замкнутого типа, не требующая смазки. Максимальная скорость в режиме сверления должна быть не менее 1330 об/мин, в режиме рассверливания - не менее 330 об/мин, в режиме пиления - 23000 цикл/мин. Питание системы осуществляется Li-ion аккумулятором, загрузка/смена которого осуществляется в асептических условиях с помощью корпуса аккумулятора. Масса рукоятки не более 630 г. Диметр сквозного канала в роторе не более 3.2 мм. Размеры не более 121 х 141.5 х 40 мм. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. Правила эксплуатации, мойки и стерилизации должны быть указаны в инструкции, прилагаемой в комплекте. | штука | 1 | 2758040.56 | 2758040.56
2 | Корпус аккумулятора литий-ионного | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Корпус аккумулятора должен быть предназначен для устройства хирургического электрического. Должен позволять использование нестерильного аккумулятора в стерильной зоне операционного поля. Должен иметь контакты аккумулятора и механизм снятия корпуса с рукоятки в верхней части. Должен состоять из аккумуляторного отсека и крышки с зажимным механизмом на шарнире. Крышка должна иметь уплотнитель для изоляции и влагозащиты. Должен иметь габаритные размеры не более 95.7*79.5*73.3 мм. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 488690.4 | 488690.4
3 | Пластина трансфертная | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Пластина трансфертная должна быть предназначена для установки нестерильного аккумулятора в стерильный корпус без нарушения стерильного состояния рабочих частей устройства хирургического электрического. Должна иметь рукоятку для установки и снятия. Должна надеваться на корпус аккумулятора и предотвращать контакт внешней поверхности корпуса с аккумулятором. Должна иметь габаритные размеры не более 142.2*107.45*38.55 мм. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 63934.64 | 63934.64
4 | Аккумулятор литий-ионный к рукоятке | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Аккумулятор должен быть предназначен для устройства хирургического электрического. Должен быть литий-ионного типа. Должен иметь контактную группу. Должен иметь индикатор состояния и отображать его в реальном времени. Должен иметь ручку для удаления из корпуса. Должен иметь емкость не менее 2000mAh. | штука | 1 | 321179.76 | 321179.76
5 | Зарядная станция к аккумуляторам литий-ионным | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Зарядная станция должна быть предназначена для литий-ионных аккумуляторов. Должна иметь съемный кабель электропитания для подачи электрической энергии в зарядное устройство. Должна иметь на задней панели входной разъем напряжения питания, выходной разъем напряжения питания для подключения второго зарядного устройства к существующему зарядному устройству и выключатель. Должна иметь шестигранный ключ. Должна иметь не менее 4 ячеек с отсоединяемой крышкой для подключения зарядных отсеков разного типа. Передняя панель должна иметь сенсорный экран (ЖК дисплей с подсветкой), используемый для выбора аккумулятора и отображения состояние зарядки, а также содержит индикаторы состояния, предупреждений и предостережений относительно функционального состояния аккумулятора. Должна позволять одновременную зарядку не менее 4 аккумуляторов. Мощность должна быть не менее 250 Вт. Степень влагозащиты не хуже чем IP30. Размер должен быть не более 330х280х100 мм, вес - не более 2650 г. | штука | 1 | 2153533.36 | 2153533.36
6 | Зарядный отсек для аккумуляторов литий-ионных | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Зарядный отсек должен быть предназначен для литий-ионных аккумуляторов. Должен иметь направляющие выступы для подключения к ячейки зарядного устройства. Должен иметь направляющую стрелку для правильного позиционирования при установки аккумулятора при зарядке. Должен иметь винт и резиновую шайбу для фиксации на корпусе зарядной станции. | штука | 1 | 245569.28 | 245569.28
7 | Корзина для автоклавирования | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Корзина должна быть предназначена для размещения и закрепления компонентов устройства хирургического электрического во время стерилизации и хранения. Должна состоять из кейса, крышки и поддона для насадок и адаптеров. Всё поверхности должны иметь перфорацию. Должна быть изготовлен из нержавеющей стали. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 831244.48 | 831244.48
8 | Насадка для пилы сагиттальной | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Насадка для пилы сагиттальной должна быть предназначена для подключения лезвия сагиттальной пилы к рукоятке. Должна неподвижно фиксироваться в рукоятке без использования инструментов и позволять фиксацию лезвия пильного также без использования установочных инструментов. Должна позволять работу лезвиями различной величины. Максимальная скорость должна быть не менее 23000 колеб/мин. Должна быть изготовлен из нержавеющей стали. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 1095645.76 | 1095645.76
9 | Патрон Jacobs для дрели, гибридный: 0–5.0 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Патрон для дрели должен быть предназначен для подключения рабочего инструмента к рукоятке. Должен неподвижно фиксироваться в рукоятке без использования инструментов и позволять фиксацию рабочего инструмента как установочным инструментом, так и без него. Должен иметь механизм типа Якобс. Максимальная скорость должна быть не менее 1330 об/мин. Должен позволять фиксировать рабочий инструмент с диаметром хвостовика не более 5.0 мм. Должен быть изготовлена из нержавеющей стали. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 604507.2 | 604507.2
10 | Насадка-проводник для спиц: 0-3.2 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Насадка-проводник должна быть предназначена для подключения спиц к рукоятке. Должна неподвижно фиксироваться в рукоятке без использования инструментов и позволять фиксацию рабочего инструмента без использования установочных инструментов. Должна быть предназначена для работы со спицами диаметром в диапазоне не уже чем от 0 до 3.2 мм. Максимальная скорость должна быть не менее 1330 об/мин. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 869002.64 | 869002.64
11 | Патрон Jacobs для римера, гибридный 0 –7.4 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения Видеоэндоскопической системы визуализации ARTHREX, установленной в операционной и применяемой во время артроскопических операций приобретаются комплектующие для силового оборудования для артроскопии и травмы Патрон должен быть предназначен для подключения рабочего инструмента к рукоятке. Должен неподвижно фиксироваться в рукоятке без использования инструментов и позволять фиксацию рабочего инструмента как установочным инструментом, так и без него. Должен иметь механизм типа Якобс. Максимальная скорость должна быть не менее 330 об/мин. Должен позволять фиксировать рабочий инструмент с диаметром хвостовика не более 7.4 мм. Должен быть изготовлена из нержавеющей стали. Рекомендуемый способ стерилизации - паровая стерилизация в автоклаве в стандартных режимах. | штука | 1 | 658178.4 | 658178.4
12 | Комплект для хирургии переднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для хирургии переднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг, стерильная наклейка на монитор, тест-камера, ключ для И/А наконечников, ирригационный рукав. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 22 | 15964.4 | 351216.8
13 | Комплект для хирургии заднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для хирургии заднего отрезка для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 198485 | 793940
14 | Комплект система для входа из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект система для входа из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур на заднем отрезке глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system. Комплект из трех трокар-ножей и канюль с клапанами калибром 25 Ga и длиной 4 мм, выполненных с использованием новой технологии EDGEPLUS, позволяющей разрезу лучше герметизироваться и быть менее травматичным. Предназначены для выполнения разрезов в склере во время витреоретинальных вмешательств. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 23647 | 94588
15 | Комплект для комбинированной хирургии для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для комбинированной хирургии для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза и для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 145177.6 | 580710.4
16 | Комплект для ввода вязких жидкостей из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system( Viscous Fluid Control | Комплект для ввода вязких жидкостей для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - используется для работы на заднем отрезке глаза. Является неотъемлемой частью системы. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 116779.8 | 467119.2
17 | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – предназначен для проведения диатермических процедур во время внутриглазных операций офтальмологии. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 3 | 26536 | 79608
18 | Зонды эндолазерные из комплекта Система CONSTELLATION Vision офтальмологическая | Одноразовый офтальмологический набор лазерных эндозондов 25G для проведения лазерной фотокоагуляции сетчатки глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system в комплекте. Высокоточное центрированное оптоволокно, эргономичная пластиковая рукоятка с великолепной тактильной чувствительностью, стерильный. однократного применения. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 81641 | 326564
19 | Силиконовое масло 5700, фл. 10 мл. | Идентичность (ИК спектроскопия) cоответствует стандарту Вязкость 5000 - 5700 mPa.s (сСт)(сантиСтокс) Удельный вес 0.96 - 0.98 г / см 3 Показатель преломления 1.4030 -1.4050 Летучесть 0-0.1% Полидисперсность 1.0-2.3 Содержание концевых групп Si-OH 0- 100 ppm Удельное сопротивление 1.0-200 x 1015 Ом x см Тип устройства для введения стеклянный шприц, объем 10 м. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 4 | 43870 | 175480
20 | Раствор Перфтор , фл. 7мл | Кинематическая вязкость (при 25oC) 2,9 сСт Удельный вес (при 25oC) 1.908 - 1.960 г/см 3 Рефракционный индекс (при 20o C) 1.313 – 1.315 Температура кипения 140.4oC – 142.4oC Давление насыщенного пара (при 37oC) 12.5 мм.рт.ст Поверхностное натяжение 0.0193 Н/м Межфазное натяжение 0.0578 Н/м Растворимость газов для кислорода (при 37oC) 45 об. % Растворимость газов для углекислого газа (при 37 o C) 134 об. % Молекулярный вес 462 Тип упаковки стеклянный флакон объемом 7 мл. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 1 | 44078.65 | 44078.65
21 | Рукоятки: Ирригационная из Системы Infiniti Vision | Наконечники: ирригации/аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая должны являться сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и использоваться в процессе работы. Силиконовый наконечник для ирригации/аспирации должен быть изогнут на 45 градусов, 0,3 мм | упаковка | 3 | 117700 | 353100
22 | Активные системы (блоки) управления потоками из Системы Centurion Vision System (упак 6шт) | Активные системы (блоки) управления потоками из Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision, должны являться сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Centurion Vision и использоваться в процессе работы. Должны использоваться для создания необходимого внутриглазного давления (ВГД) путем регулирования подачи ирригационного раствора BSS в рукоятку, аспирации отходов из наконечника, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отходов в запечатанный мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. Этот единый узел должен состоять из жесткой пластиковой жидкостной камеры, бесконтактного датчика давления/вакуума, дренажного мешка для сбора жидкости, линии управления ирригационной жидкостью, линии управления аспирационной жидкостью, ирригационного и аспирационного тюбингов для подсоединения к рукоятке. | упаковка | 4 | 321000 | 1284000
23 | Раствор стерильный интраокулярный ирригационный 500 мл в пластиковой упаковке | Стерильный, физиологически сбалансированный солевой раствор, каждый мл которого должен содержать хлорида натрия не менее 0,64%, хлорида калия не менее 0,075%, дигидрата хлорида кальция не менее 0,048%, гексагидрата хлорида магния не менее 0,03%, тригидрата ацетата натрия не менее 0,39%, дигидратацитрата натрия не менее 0,17%, едкого натра и/или соляной кислоты (для доведения рН) и воду для инъекций. Раствор стерильный интраокулярный ирригационный BSS должен представлять собой стерильный сбалансированный солевой физиологический раствор для экстраокулярной и интраокулярной ирригации. Должен применяться для калибровки и настройки системы контроля внутриглазного давления. Должен применяться при проведении хирургических процедур на переднем отрезке глаза. Раствор должен быть совместим с системой офтальмологической хирургической CENTURION. | упаковка | 3 | 6420 | 19260
24 | Гравитационные системы (блоки) управления потоками из Системы Centurion Vision System | Гравитационные системы (блоки) управления потоками из Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System должны являться сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Centurion Vision и использоваться в процессе работы. Тип системы должен определяться автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы в жидкостный модуль консоли, автоматически должны производиться все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система должна являться интерфейсом между консолью Centurion и хирургическим наконечником. Гравитационная жидкостная система (Gravity Fluidics) должна использоваться для жидкостного управления с применением электрической инфузионной стойки | упаковка | 5 | 310300 | 1551500
[5 empty] | Итого: | 16210691.53
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.